# Инструкция по применению                                                                             _____________________________________________________________________________________________

### СилАпринт

### Материал оттискной силиконовый (поливинилсилоксановый аддитивный)

ТУ 9391-033-40151387-2016

### НАЗНАЧЕНИЕ

- СилАпринт PUTTY SOFT NORMAL  - двухкомпонентный поливинилсилоксановый оттискной материал тип 0  рекомендуется для двухэтапной и одноэтапной техники снятия оттиска в качестве базового материала.

Материал  технологичен, легко перемешивается благодаря удобной консистенции, не деформирует мягкие ткани. Время отверждения соответствует времени отверждения гидрофильного материала СилАпринт LIGHT HYDRO.

Форма выпуска:

Банка с пастой  каталитической  А (цвет  белый)  - 330 г/200мл

Банка с пастой  базовой В (цвет  желтый)  - 330 г/200мл

- СилАпринт LIGHT HYDRO – двухкомпонентный  поливинилсилоксановый гидрофильный оттискной материал

тип 3 ( низковязкая консистенция ) рекомендуется для двухэтапной и одноэтапной техники снятия оттиска в качестве корригирующего материала.

Обладает гидрофильностью, тиксотропностью,  высокой прочностью на разрыв.

Форма выпуска:

Двухкамерный картридж с каталитической пастой А (цвет белый) и базовой пастой В (цвет фиолетовый) по 25 мл каждой пасты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Одноэтапная техника снятия оттиска

С помощью мерных ложек отберите одинаковое количество каталитической и базовой паст СилАпринт PUTTY SOFT NORMAL, аккуратно смешайте до получения однородной по цвету массы (без полос) и поместите ее в оттискную ложку. Время смешивания 30 секунд. На подготовленную поверхность в ротовой полости или непосредственно на подготовленный базовый слепочный материал поместите смешанный  корригирующий  материал СилАпринт LIGHT HYDRO, для чего поместите картридж в диспенсер с соотношением 1:1. Снимите колпачок диспенсера, слегка нажмите на рычаг, выдавите небольшое количество материала, чтобы убедиться в равномерности подачи каталитической и базовой паст. Удалите выдавленный материал. Вставьте в картридж  насадку для смешивания, выдавите необходимое количество  материала.

Оттискную ложку и материалами поместите в ротовую полость и удалите ее  в соответствии с рекомендуемым временем.

Двухэтапная техника снятия оттиска

С помощью мерных ложек отберите одинаковое количество каталитической и базовой паст СилАпринт PUTTY SOFT NORMAL, аккуратно смешайте до получения однородной по цвету массы ( без полос) и поместите ее в оттискную ложку. Время смешивания 30 секунд. Поместите оттискную ложку с материалом  в  ротовую полость на рекомендуемое время и удалите ее.  Для  получения высокоточного оттиска  в наиболее ответственные участки полученного оттиска внесите смешанный корригирующий материал СилАпринт LIGHT HYDRO, для чего поместите картридж в диспенсер с соотношением 1:1. Снимите колпачок диспенсера, слегка нажмите на рычаг, выдавите небольшое количество материала, чтобы убедиться в равномерности подачи каталитической и базовой паст. Удалите выдавленный материал. Вставьте в картридж  насадку для смешивания выдавите необходимое количество  материала непосредственно в первичный оттиск. Поместите оттискную ложку с материалами в ротовую полость и удалите ее в соответствии с рекомендуемым временем

ВНИМАНИЕ!

- Строго соблюдайте соотношение  1:1 при смешивании каталитической и базовой паст. Изменение соотношения паст  влияет на оттискную эффективность

- Дозируйте  пасты мерными ложками, для каждой пасты используйте только соответствующую по цвету мерную ложку и не меняйте их.

-  Банки с пастой сразу после взятия материала  закрывайте  крышками. Не меняйте крышки.

- Не используйте перчатки из латекса,  это ингибирует процесс полимеризации. Используйте перчатки из винила.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал СилАпринт PUTTY SOFT NORMAL :

Время смешивания: 30 секунд

Рабочее время: 60 – 90 секунд

Время нахождения в ротовой полости:  2 минуты 30 секунд

Время схватывания:  4 минуты – 4 минуты 30 секунд

Эластичное восстановление: 99,7%

Деформация сжатия: 2%

Изменение линейных размеров:  <0,1%

Твердость по ШОРУ А (по истечении 24 часов):   52

Материал СилАпринт LIGHT HYDRO:

Время смешивания:  автоматическое

Рабочее время: 60 – 90секунд

Время нахождения в ротовой полости:  2 минуты 30 секунд

Время схватывания:  4 минуты – 4 минуты 30 секунд

Эластичное восстановление: 99,7%

Деформация сжатия:  3%

Изменение линейных размеров:  <0,2%

Твердость по ШОРУ А (по истечении 24 часов):   45

Внимание! Показатели времени определяются при температуре  +23̊ С, более высокая температура  ускоряет процесс полимеризации , более низкая  - замедляет

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

После извлечения из ротовой полости оттиск  необходимо промыть проточной водой  и провести дезинфекцию. Дезинфицирующее средство применять строго по инструкции производителя.

ОТЛИВКА МОДЕЛИ

Модель допускается отливать  через 1 час  и не позднее 48 часов  после снятия оттиска.

Предпочтительно выбирать гипс 4 типа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Материалы СилАпринт PUTTY SOFT NORMAL и СилАпринт LIGHT HYDRO должны транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевоза грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки почтовой посылкой, автомашинами и контейнерами для соответствующего вида транспорта. Условия транспортирования по группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150 в диапазонах температур + (12-28)о С.

ХРАНЕНИЕ

Банки и картриджи с материалом после использования необходимо хранить при температуре + (12 – 28)̊ С

Срок хранения: для материала СилАпринт PUTTY SOFT NORMAL - 2 года, для материала СилАпринт LIGHT HYDRO – 3 года,  при соблюдении условий хранения.

УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация материалов PUTTY SOFT NORMAL  и LIGHT HYDRO с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам,  должна проводиться  путем сбора в контейнер с последующим вывозом специализированными предприятиями как ТБО.

ПРОИЗВЕДЕНО:                                                                   ООО "СТОМАДЕНТ"

140070, Московская обл., Люберецкий р-н,

п. Томилино, ул. Гаршина, 11,

Тел./факс: (495) 514-9346, тел.: (495) 514-9347, 48

www.stomadent.ru