# Инструкция по применению                                                                             _____________________________________________________________________________________________

АДГЕЗИВ ДЛЯ ЭМАЛИ светового отверждения

«ПРИЗМАФИЛ»

### ТУ 9391-002-40151387-95

### НАЗНАЧЕНИЕ

Адгезив для эмали светового отверждения «Призмафил» предназначен для создания адгезионного соединения композитного материал с эмалью зуба. Отверждается видимым светом длиной волны 450÷500нм.

### Свойства

Адгезив для эмали представляет собой гидрофобную низковязкую композицию на основе  метакриловых производных светового  отверждения,  которая способна создавать адгезионное  соединение «эмаль – композит».

#### ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ

Одним из требований препарирования является снятие эмали под углом 45º, что увеличивает площадь ретенции, для чего применяются турбинные алмазные боры, алмазные головки или диски для механических наконечников.

#### Изоляция

Обязательным условием хорошего соединения пломбировочного материала с тканями зуба является тщательное высушивание подготавливаемой поверхности. Не допускайте загрязнение протравленных и высушенных поверхностей зуба. Для изоляции можно использовать коффердам или ватные валики. Изолирование соседних зубов производят с применением матричных полосок.

Защита пульпы

Любая кариозная полость, распространенная за эмалево-дентинную границу требует применения прокладки.

Внимание! Прокладочные материалы не должны содержать эвгенола.

###### Травление эмали гелем для обработки зуба

При использовании адгезива для эмали «Призмафил» травлению подвергаются эмалевые стенки полости и поверхности эмали вокруг полости. Если поверхность эмали вокруг полости шириной менее 2 мм, рекомендуют использовать дополнительную ретенцию (штифты и т. п.). Для изоляции соседних зубов от воздействия травильного геля необходимо использовать матричные полоски.

С помощью кисточки или аппликатора гель  наносят на поверхность эмали. Эмаль  протравливается в течение не менее 15 сек., в зависимости от показаний. Протравленную поверхность промывают струей воды в течение  15 - 30 секунд, а затем просушивают струей чистого сухого воздуха. Правильно протравленная поверхность эмали имеет тусклый меловой оттенок. Протравленную и высушенную эмаль защищают от попадания слюны. В случае загрязнения травление повторяют в течение 10 секунд, после чего промывают и просушивают.

Внимание!

Вода для промывки не должна содержать примесей,   нельзя использовать растворы для полоскания, так  как это снижает адгезию композитного пломбировочного материала к твердым тканям зуба. Воздух для  просушивания не должен содержать масла и водяных паров. Для проверки качества струи воздуха ее направляют на стоматологическое зеркало (для  определения наличия воды), а затем на ватный тампон (для определения следов масла). Для высушивания полости нельзя применять эфир или спирт -  это снижает адгезию пломбировочного материала к  стенкам полости зуба.

Нанесение светоотверждаемого адгезива.

С помощью кисточки  или аппликатора нанесите адгезив на протравленную эмаль. Струей воздуха распределите адгезив тонким слоем по всем поверхностям эмали, отвердите светом длиной волны 450 – 500 нм в течение 10 секунд. Поверхность эмали подготовлена к внесению  композитного пломбировочного материала светового отверждения.

Для создания адгезии с дентином используйте  гидрофильные адгезивные системы.

##### Меры предосторожности

Адгезив для эмали светового отверждения содержит метакриловые соединения, которые    могут вызвать раздражение кожи. Необходимо избегать контакта этих неотвержденных материалов с глазами и кожей. После работы с материалом тщательно мойте руки.  Не допускайте попадания неотвержденного адгезива вовнутрь.

##### Хранение

Комплект адгезива светового отверждения «Призмафил» должен храниться в тёмном помещении, при температуре не выше +24ºС,  срок хранения материала 2 года.

При хранении в холодильнике перед использованием материал выдерживают в комнатных условиях не менее 1 часа.

ПРОИЗВЕДЕНО:

ЗАО "СтомаДент"

140070, Московская обл.,

пгт. Томилино, ул. Гаршина, 11,

тел./факс: (495) 514-9346,

тел.: (495) 514-9313, (495) 514-9347

www.stomadent.ru